დანართი 1

რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტების რადიაციული კონტროლის (დოზიმეტრული გაზომვების) მეთოდი

1. რადიაციული კონტროლის ჩატარების მიზნით დოზის სიმძლავრის გაზომვა წარმოებს:

ა) პერსონალის სამუშაო ადგილზე (საპროცედურო, სამართავი ოთახი, ფოტოლაბორატორია და სხვ.);

ბ) რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროდან ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად განთავსებულ მოსაზღვრე სათავსებში (ექიმის ოთახი, ჰოლი, კიბის უჯრედი, დერეფანი, მოსასვენებელი ოთახი, სანიტარული კვანძი და სხვ.);

გ) საპროცედუროს მიმდებარე ტერიტორიაზე;

დ) სამედიცინო დაწესებულების პალატებში გადასატანი რენტგენის დანადგარების გამოყენებისას.

2. გაზომვები იწყება რადიაციული ფონის დოზის სიმძლავრის განსაზღვრით, როდესაც რენტგენის დანადგარი გამორთულ მდგომარეობაშია.

3. პერსონალის სამუშაო ადგილზე, საპროცედუროსა და მის მოსაზღვრე სხვა სათავსებში დოზის სიმძლავრის გაზომვა უნდა წარმოებდეს შემდეგი პირობების დაცვით:

ა) საერთო ფილტრის სისქე უნდა შეესაბამებოდეს იმ მნიშვნელობებს, რომელიც მითითებულია დანადგარის საექსპლუატაციო/ტექნიკურ დოკუმენტაციაში;

ბ) უნდა დადგინდეს ანოდური დენის მინიმალური მნიშვნელობა ექსპოზიციის მაქსიმალური მნიშვნელობებისას, რომელიც უზრუნველყოფს დოზის სიმძლავრის გაზომვის შედეგების სანდოობას;

გ) ანოდური ძაბვის სტანდარტული მნიშვნელობები უნდა შეესაბამებოდეს ამ დანართის ცხრილ 1-ში მოყვანილ სტანდარტულ მნიშვნელობებს.

4. დოზის სიმძლავრის გაზომვა წარმოებს შემდეგი ზომის ქსოვილექვივალენტური (წყლის) ფანტომების გამოყენებით:

ა) ზოგადი დანიშნულების რენტგენოდიაგნოსტიკურ და რენტგენოთერაპიულ კაბინეტებში, ასევე გადასატანი რენტგენის დანადგარებისათვის: 250X250X150 მმ;

ბ) ფლუოროგრაფიულ კაბინეტებში: 250X250X75 მმ;

გ) ანგიოგრაფიულ კაბინეტებში: 250X250X225 მმ;

დ) სტომატოლოგიურ კაბინეტებში: დიამეტრი 150, ხოლო სიმაღლე 200 მმ;

ე) მამოგრაფიის კაბინეტებში – რენტგენის დანადგარის საკუთარი ფანტომი (ასევე დასაშვებია ფანტომად გამოყენებულ იქნეს 200 მლ. მოცულობის წყლით სავსე პლასტიკის პაკეტი);

ვ) კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და ოსტეოდენსიტომეტრიის კაბინეტებში - დანადგარების საკუთარი ფანტომები.

5. ფანტომები თავსდება პაციენტის ადგილას, რომელიც განკუთვნილია რენტგენოლოგიური გამოკვლევების ჩატარებისთვის (გამოსხივების კონის ცენტრში).

6. კონტროლის ჩატარებისას აუცილებელია დიაფრაგმის დახმარებით გამოსახულების მიმღებზე დაყენებულ იქნას რენტგენის გამოსხივების სინათლის ველი ზომებით 180X180 მმ ან უფრო მცირე, ისე, რომ რენტგენის გამოსხივების კონას სრულად ფარავდეს ფანტომი.

7. რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროში პერსონალის სამუშაო ადგილზე, უშუალოდ რენტგენის აპარატთან რადიაციული კონტროლი წარმოებს 600X600მმ უბნებზე მოსატრიალებელი მაგიდის შტატივის/სადგამის ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.

8. ფლუოროგრაფიულ კაბინეტებში, რომელიც არ არის აღჭურვილი სამართავი ოთახით, დოზის სიმძლავრის გაზომვა წარმოებს დამცავი კაბინის ზედაპირიდან და ფლუოროგრაფიული კამერიდან 20 სმ მანძილზე. გაზომვის წერტილებს შორის მანძილი ჰორიზონტალურ სიბრტყეში არ უნდა აღემატებოდეს 50 სმ-ს.

9. მე-7 და მე-6 პუნქტებთან დაკავშირებული გაზომვები წარმოებს წერტილებში, რომლებიც განლაგებულია იატაკის დონიდან შემდეგ სიმაღლეებზე (სმ):

| ფეხები | გონადები | მკერდი | თავი |
| --- | --- | --- | --- |
| 30±20 | 80±20 | 120±20 | 160±20 |

თითოეულ წერტილში აუცილებელია ჩატარდეს არანაკლებ 3 გაზომვა, ხოლო მიღებული შედეგების შეფასებისთვის გამოყენებულ იქნას დოზის სიმძლავრის საშუალო მნიშვნელობა.

10. კაბინეტებში, სადაც განთავსებულია დენტალური, ანგიოგრაფიული, მამოგრაფიული და სხვა არასტაციონარული (გადასატანი) რენტგენის დანადგარები, რადიაციული კონტროლის ჩატარებისას დოზის სიმძლავრის გაზომვა წარმოებს პერსონალის ფაქტობრივ ადგილსამყოფელთან უშუალოდ რენტგენოლოგიური კვლევების ჩატარების დროს.

11. რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს მოსაზღვრე სათავსებში დოზის სიმძლავრის გაზომვები წარმოებს:

ა) საპროცედუროს ზემოთ განლაგებულ სათავსებში, იატაკიდან 80 სმ სიმაღლეზე 1-2 მეტრ ბიჯით მართკუთხა ბადის წერტილებში;

ბ) საპროცედუროს ქვემოთ განლაგებულ სათავსებში, იატაკიდან 120 სმ სიმაღლეზე 1-2 მეტრ ბიჯით მართკუთხა ბადის წერტილებში;

გ) ჰორიზონტალურად მოსაზღვრე სათავსებში, უშუალოდ კედელთან იატაკიდან 80 სმ და 120 სმ სიმაღლეზე კედლის მთელ სიგრძეზე 1-2 მეტრ ბიჯით.

12. დოზის სიმძლავრის გაზომვები წარმოებს ასევე დამცველი საშუალებების შეპირაპირების ადგილებში, კარებთან, სათვალთვალო ფანჯარასთან და ტექნოლოგიური დანიშნულების ხვრელებთან.

13. სტომატოლოგიური დანიშნულების რენტგენოდიაგნოსტიკურ კაბინეტებში, რომლებიც ესაზღვრება საცხოვრებელ შენობებს (სათავსებს), დოზის სიმძლავრის გაზომვები წარმოებს რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის ფარგლებში. შედეგების შეფასება ხდება რენტგენის გამოსხივების შესუსტების ჯერადობის გათვალისწინებით და რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის ტექნოლოგიურ პროექტში წარმოდგენილი რადიაციული დაცვის გაანგარიშების შესაბამისად.

დოზის სიმძლავრის მნიშვნელობის () გაზომვა დაიყვანება სამუშაო დატვირთვის სტანდარტულ მნიშვნელობამდე და გამოითვლება ფორმულით:

(მკგრ/სთ), სადაც

- დოზის სიმძლავრის მნიშვნელობაა, დაყვანილი დანადგარის სამუშაო დატვირთვის სტანდარტულ მნიშვნელობამდე, მკგრ/სთ;

- დოზის სიმძლავრის გაზომილი მნიშვნელობა, მკგრ/სთ;

– კვირის სამუშაო დატვირთვა, (მა•წთ)/კვირა;

–  პერსონალის სამუშაო დრო, წთ/კვირა;

- დენის ძალის მნიშვნელობა გაზომვისას, მა.

გამოთვლილი მნიშვნელობა დარდება სხვადასხვა დანიშნულების სათავსში დოზის დასაშვებ სიმძლავრეს.

14. გაზომვისათვის გამოყენებულ უნდა იქნას დოზიმეტრიული ხელსაწყოები, რომლებიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) გამოსხივების ეფექტური ენერგიის ენერგეტიკული დიაპაზონი შეადგენს 15-3000 კევ;

ბ) დოზის სიმძლავრის გასაზომი დიაპაზონი D 0,1-1000 მკგრ/სთ;

გ) გაზომვის ძირითადი ცდომილების ზღვარი არაუმეტეს ±20%.

15. დოზიმეტრული კონტროლის შედეგები ფიქსირდება შესაბამის ოქმში, რომლის ფორმა განსაზღვრულია ამ დანართით.

# ცხრილი 1

| სამუშაო დატვირთვის W და ანოდური ძაბვის U სტანდარტული მნიშვნელობები რადიაციული კონტროლისა და სტაციონარული დაცვის გათვლისას |
| --- |
| № | რენტგენის დანადგარი | სამუშაო დატვირთვა კვირაში W (მა x წთ)/კვირა | ანოდური ძაბვა, U მაქსიმალური, კვ |
| 1 | რენტგენოდიაგნოსტიკური კომპლექსი, შტატივების სრული კომპლექტით (1-ლი, მე-2 და მე-3 სამუშაო ადგილით) | 1000 | 100 |
| 2 | -რენტგენის დანადგარი (რენტგენოსკოპია) (პირველი სამუშაო ადგილი, მოსატრიალებელი მაგიდა-შტატივი). -რენტგენის დანადგარი (რენტგენოგრაფია) მე-2 და მე-3 სამუშაო ადგილებით. – ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში; -რენტგენოფლუოროგრაფიული დანადგარი ლიუმინესცენტური ეკრანით, ფირებით და გამოსხივების ციფრული დამუშავებით | 1000 | 100 |
| 3 | დენტალური რენტგენის დანადგარი, ჩვეულებრივი ფირებით, გამაძლიერებელი ეკრანის გარეშე | 200 | 70 |
| 4 | დენტალური რენტგენის დანადგარი, პანტომოგრაფი, რომელიც მუშაობს მაღალმგრძნობიარე ფირებით, ან/და გამოსახულების ციფრული მიმღებით, მათ შორის ვიზიოგრაფი (ფოტოლაბორატორიის გარეშე), | 40 | 70 |
| 5 | დენტალური პანორამული რენტგენის დანადგარი, პანტომოგრაფი | 200 | 90 |
| 6 | ანგიოგრაფიული კომპლექსი | 400 | 100 |
| 7 | რენტგენოკომპიუტერული ტომოგრაფი | 400 | 125 |
| 8 | ქირურგიული დანიშნულების გადასატანი რენტგენის დანადგარი, რენტგენის გამოსხივების გამაძლიერებლით. | 200 | 100 |
| 9 | პალატის რენტგენის დანადგარი | 200 | 90 |
| 10 | რენტგენოუროლოგიური მაგიდა | 400 | 90 |
| 11 | რენტგენის აპარატი ლითოტრიპსიისთვის | 200 | 90 |
| 12 | მამოგრაფიული რენტგენის დანადგარი | 200 | 40 |
| 13 | სხივური თერაპიის დაგეგმარების რენტგენის დანადგარი (სიმულატორი) | 200 | 100 |
| 14 | კონტაქტური რენტგენოთერაპიის დანადგარი | 5000 | 100 |
| 15 | დისტანციური რენტგენოთერაპიის დანადგარი | 12000 | 250 |
| 16 | ოსტეოდენსიტომეტრი (მთელი სხეულისათვის) | 200 | ნომინალური |
| 17 | ოსტეოდენსიტომეტრი (კიდურებისათვის) | 100 | 70 |

შენიშვნა: რენტგენის დანადგარებისათვის, რომელთა ანოდური ძაბვის ნომინალური მნიშვნელობა ნაკლებია ცხრილში მოყვანილ მნიშვნელობებზე, გაზომვის ჩატარებისას გამოყენებულ უნდა იქნას ძაბვის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელიც მოცემულია დანადგარის ტექნიკურ დოკუმენტში

სამედიცინო რენტგენოდიაგნოსტიკურ კაბინეტში დოზიმეტრული კონტროლის ჩატარების ოქმის ფორმა

მარეგულირებელი ორგანოს სრული დასახელება, მისამართი, ტელეფონი

სამედიცინო რენტგენოდიაგნოსტიკურ კაბინეტში დოზიმეტრული კონტროლის ჩატარების ოქმი № „ ––– “ ––––––––––––-წ. დაწესებულების დასახელება–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– მისამართი, ტელეფონი–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– კორპუსი––––––– სართული–––––––– ოთახი––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– კაბინეტის დანიშნულება –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– რენტგენის დანადგარი ________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ანოდური ძაბვა –––––––––––––––- კვ. დამატებითი ფილტრი–––––––– მმ Al (Cu) საერთო ფილტრი––––––––––––––––– გაზომვები ჩატარებულია ქსოვილ ექვივალენტური ფანტომით:_________________ დოზიმეტრით –––––––––––––––––––––––––––––––––– სახ. დამოწმების საბუთის №––––– თარიღი–––––––––––– კაბინეტის მოსაზღვრე სათავსები: კაბინეტის თავზე––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– კაბინეტის ქვეშ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– №1 კედლის უკან––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– №2 კედლის უკან––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– №3 კედლის უკან––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– №4 კედლის უკან–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გაზომვის შედეგები

(სამუშაო დატვირთვისას – (mA(წთ)/კვირაში)

| გაზომვის ადგილის დასახელება | გამოსხივების კონის | Iგაზომ. | დოზის სიმძლავრე მკრ/ს-ში | შენიშვნები |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მიმართულება | mA | D გაზო-მილი | Dn | დასაშვები დოზის სიმძლავრე |  |
| 1. კაბინეტის თავზე |  |  |  |  |  |  |
| 2. კაბინეტის ქვეშ |  |  |  |  |  |  |
| 3. „ა“ კედლის უკან: |  |  |  |  |  |  |
| კედელი ფანჯარა კარები |  |  |  |  |  |  |
| 4. „ბ“ კედლის უკან: |  |  |  |  |  |  |
| კედელი |  |  |  |  |  |  |
| ფანჯარა |  |  |  |  |  |  |
| კარები |  |  |  |  |  |  |
| 5. „გ“ კედლის უკან: |  |  |  |  |  |  |
| კედელი |  |  |  |  |  |  |
| ფანჯარა |  |  |  |  |  |  |
| კარები |  |  |  |  |  |  |
| 6. „დ“ კედლის უკან: |  |  |  |  |  |  |
| კედელი |  |  |  |  |  |  |
| ფანჯარა |  |  |  |  |  |  |
| კარები |  |  |  |  |  |  |
| პერსონალის სამუშაო ადგილი. |
| 7. ექიმ-რენტგენოლოგის სამუშაო ადგილი საპროცედუროში: |  |  |  |  |  |  |
| თავის დონეზე |  |  |  |  |  |  |
| გონადების დონეზე |  |  |  |  |  |  |
| ფეხების დონეზე |  |  |  |  |  |  |
| 8. რენტგენოლაბორანტის სამუშაო ადგილი მართვის ოთახში: |  |  |  |  |  |  |
| თავის დონეზე |  |  |  |  |  |  |
| გონადების დონეზე |  |  |  |  |  |  |
| ფეხების დონეზე |  |  |  |  |  |  |
| 9.დამცველი თეჯირების უკან (გარე ზედაპირზე). |  |  |  |  |  |  |
| 10. საპროცედუროში შესასვლელი კარები |  |  |  |  |  |  |
| 11. მართვის ოთახში შესასვლელი კარები |  |  |  |  |  |  |
| 12. მართვის ოთახის სათვალთვალო ფანჯარა |  |  |  |  |  |  |
| 13. საპროცედუროს ქუჩის ფანჯარა |  |  |  |  |  |  |

3. შენიშვნები და წინადადებები:

4. ხელმოწერები:

გვარი, სახელი

გვარი, სახელი

დანართი 2

რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს სტაციონარული ბარიერების რადიაციული დაცვა

(რადიაციული დაცვის გაანგარიშება)

1. რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს სტაციონარული ბარიერების (კედლები, იატაკი, ჭერი, დამცავი კარები, სათვალთვალო ფანჯარა, დარაბები და სხვა) რადიაციული დაცვა უნდა უზრუნველყოფდეს რენტგენის გამოსხივების შესუსტებას ისე, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს საპროცედუროს გარეთ მყოფი პირების რადიაციული დაცვა. რადიაციული დაცვის გაანგარიშება დაფუძნებულია ჰაერში მოცემულ წერტილში, დაცვის გარეშე, რენტგენის გამოსხივების შთანთქმული დოზის (D0) შესუსტების ჯერადობის (K) განსაზღვრაზე ჰაერში შთანთქმული დოზის სიმძლავრის დასაშვებ მნიშვნელობამდე. K(D0/დდს (დასაშვები დოზის სიმძლავრე)=103( KR (W(N /(30(r2(დდს (დასაშვები დოზის სიმძლავრე), სადაც:

ა) 103 გადაყვანის კოეფიციენტია მილიგრეიდან (მგრ) მიკროგრეიმდე (მკგრ).;

ბ) KR – რადიაციული გამოსავალი, - რენტგენის მილაკის ფოკუსური ლაქიდან 1 მეტრ მანძილზე ჰაერში კერმის სიმძლავრის ნამრავლი მანძილის კვადრატზე, შეფარდებული ანოდური დენის სიდიდესთან.

მგრ (მ2/(მა(წთ);

გ) W – რენტგენის დანადგარის სამუშაო დატვირთვა, (მა(წთ)/კვირა;

დ) N – გამოსხივების მიმართულების კოეფიციენტი, ფარდობითი ერთეული;

ე) 30 –რენტგენის დანადგართან კვირის განმავლობაში პერსონალის ერთცვლიანი მუშაობის ნორმირებული დრო (30-საათიანი სამუშაო კვირა), სთ/კვირა;

ვ) r – მანძილი რენტგენის მილაკის ფოკუსიდან გაანგარიშების წერტილამდე, მეტრი.

2. რადიაციული გამოსავლის KR მნიშვნელობა აღებული უნდა იქნეს ყოველი კონკრეტულ რენტგენის  დანადგარის ტექნიკური დოკუმენტაციიდან. თუ ეს მონაცემები არ მოიპოვება, მაშინ KR აღებული უნდა იქნას ამ დანართის ცხრილი 1-დან, სადაც რადიაციული გამოსავლის KR წარმოდგენილი მნიშვნელობები დამოკიდებულებაშია რენტგენის მილაკზე არსებულ მუდმივ ძაბვასთან. რენტგენის მილაკზე ძაბვის სხვა ფორმის შემთხვევაში (6-პულსიანი, 12-პულსიანი გამართვის სქემა), რადიაციული გამოსავლის მნიშვნელობა იქნება უფრო დაბალი, ვიდრე მუდმივი ძაბვის დროს. აქედან გამომდინარე, დაცვის გაანგარიშებისას გამოყენებული ცხრილში მითითებული მნიშვნელობები არ გამოიწვევს დამცავი მასალის სისქის მნიშვნელობების შემცირებას.

3. სამუშაო დატვირთვის W მნიშვნელობები, რომლებიც დამოკიდებულია რენტგენის დანადგარის ტიპსა და დანიშნულებაზე, მოყვანილია დანართი 2-ის, ცხრილ 1-ში. ისინი გათვლილია რენტგენოლოგიური გამოკვლევების რეგლამენტირებული ხანგრძლივობიდან გამომდინარე ანოდური ძაბვის ნომინალური სტანდარტული მნიშვნელობებისას.

4. გამომსხივებლის მიმართულების კოეფიციენტი N ითვალისწინებს რენტგენის გამოსხივების პირველადი კონის მიმართულების ალბათობას.

ა) რენტგენის გამოსხივების პირველადი კონის N-ის მნიშვნელობა მიღებულია 1,0-ის ტოლად;

ბ) იმ დანადგარებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ მოძრავი გამოსხივების წყაროები, გამოსახულების მიღებისას (კომპიუტერული ტომოგრაფი, პანორამული ტომოგრაფი, მასკანირებელი დანადგარები), N-ის მნიშვნელობად მიღებულია 0,1;

გ) ყველა სხვა შემთხვევაში, სადაც გვხვდება მხოლოდ გაბნეული გამოსხივება, N-ის მნიშვნელობა ტოლია 0.05-ის.

5. დოზის სიმძლავრის დასაშვები მნიშვნელობის (მკგრ/სთ) გაანგარიშება ხდება დასხივების ქვეშ მყოფი პირების შესაბამისი ეფექტური დოზების ზღვრების და ამ პირთა საპროცედუროს მოსაზღვრე სხვადასხვა დანიშნულების სათავსებსა და ტერიტორიაზე ყოფნის ხანგრძლივობის გათვალისწინებით.

დასაშვები დოზის სიმძლავრე =103( λ (დზ(tc(n(T), სადაც,

ა) 103 =მგრ-დან მკგრ-ში გადამყვანი კოეფიციენტია;

ბ) λ – გადაყვანის კოეფიციენტი, გაზომილი ეფექტური დოზიდან ჰაერში შთანთქმულ დოზის მნიშვნელობამდე (მგრ/მზვ). რადიაციული დაცვის გამოსათვლელად რენტგენის გამოსხივების ორმაგი მარაგის შესუსტების ჯერადობის ჩათვლით, λ=1

გ) tc – წელიწადის განმავლობაში, პერსონალის ერთცვლიანი მუშაობის პირობებში, რენტგენის დანადგარის მუშაობის სტანდარტიზებული ხანგრძლივობის მნიშვნელობა, tc=1500 სთ/წ - (30 საათიანი სამუშაო დრო კვირაში);

დ) n – ცვლის კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს რენტგენის დანადგარის ორ ცვლაში მუშაობას და მასზეა დამოკიდებული პერსონალის, პაციენტის, მოსახლეობის დასხივების ხანგრძლივობა, tp(tc(n;

ე) T – შენობის დაკავების კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასხივების ზონაში ადამიანის ყოფნის მაქსიმალურ ხანგრძლივობას;

ვ) სტაციონარული დაცვის პროექტირებისას სხვადასხვა დანიშნულების სათავსებისათვის გამოყენებული უნდა იქნას საპროექტო დასაშვები დოზის სიმძლავრის დონეების , T, n და tc-ს მნიშვნელობები, რომლებიც მოყვანილია ამ დანართის  ცხრილ 2-ში.

6. მანძილი რენტგენის მილაკის ფოკუსიდან გათვლის წერტილამდე განისაზღვრება რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროექტო დოკუმენტაციით. დაცვის გათვლის წერტილებად მიღებულია წერტილები, რომლებიც განლაგებულია:

ა) რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს მიმდებარე სათავსების კედლების შიდა და გარე ზედაპირებზე მჭიდროდ;

ბ) საპროცედუროს ზემოთ განლაგებულ მოსაზღვრე სათავსებში - იატაკიდან 50სმ სიმაღლეზე;

გ) საპროცედუროს ქვემოთ განლაგებულ მოსაზღვრე სათავსებში - იატაკიდან 150სმ სიმაღლეზე.

7. საცხოვრებელი შენობების მოსაზღვრედ განლაგებული სტომატოლოგიური დანიშნულების რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის რადიაციული დაცვის გაანგარიშებისას დაცვის გათვლის წერტილებად მიღებულია წერტილები, რომლებიც განლაგებულია:

ა) სტომატოლოგიური დანიშნულების რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის კედლების შიდა ზედაპირების სიბრტყეზე, როდესაც საცხოვრებელი ბინა ესაზღვრება ჰორიზონტალურად;

ბ) სტომატოლოგიური დანიშნულების რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის იატაკის დონეზე, როდესაც საცხოვრებელი ბინა განთავსებულია კაბინეტის ქვემოთ;

გ) სტომატოლოგიური დანიშნულების რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის ჭერის დონეზე, როდესაც საცხოვრებელი ბინა განთავსებულია კაბინეტის ზემოთ.

8. ერთ საპროცედუროში დამონტაჟებული ორი ან მეტი რენტგენის დანადგარისათვის დაცვის გაანგარიშება უნდა წარმოებდეს ცალ-ცალკე ორივე დანადგარისათვის. დაცვის კონსტრუქციების სისქე და საჭირო შესუსტების ჯერადობა ირჩევა უფრო მკაცრი პირობებიდან გამომდინარე.

9. რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს სტაციონარული დაცვის პროექტირებისას, კონკრეტული რენტგენის აპარატის კონსტრუქციისა და გამოყენების ტექნოლოგიის თავისებურებების გათვალისწინებით, უნდა გამოიყოს უბნები, სადაც დაცვის გაანგარიშება ხდება რენტგენის გამომსხივებლის პირველადი კონის შესუსტებაზე. სტაციონარული დაცვის დანარჩენი ფართობი უნდა უზრუნველყოფდეს მხოლოდ გაბნეული გამოსხივების შესუსტებას. ოსტეოდენსიტომეტრების, მამოგრაფების, ფლუოროგრაფების (დამცავი კაბინით), სტაციონარული დაცვის გაანგარიშება წარმოებს მხოლოდ გაბნეული გამოსხივებისაგან.

10. რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტების საპროცედუროებში, რომლებშიც იატაკი განლაგებულია უშუალოდ გრუნტზე ან ჭერი მოთავსებულია უშუალოდ სახურავის ქვეშ,  ამ მიმართულებით დაცვა გამოსხივებისაგან არ არის გათვალისწინებული.

11. მზა სახით წარმოდგენილი დამცავი საშუალებები (კარები, სათვალთვალო ფანჯრები, დარაბები, ჟალუზი და სხვა), უნდა უზრუნველყოფდეს რადიაციული დაცვის გაანგარიშებით გათვალისწინებულ დაცვის დონეს.

12. შესუსტების ხარისხის ჯერადობის, K-ს, გათვლილი მნიშვნელობების საფუძველზე ხდება სტაციონარული დაცვის ელემენტებისათვის საჭირო ტყვიის ეკვივალენტის მნიშვნელობების განსაზღვრა. ამ დანართის ცხრილ 3-ში განსაზღვრულია შესუსტების ჯერადობის სიდიდეებზე დამოკიდებული ტყვიის ეკვივალენტების მნიშვნელობები რენტგენის მილაკზე არსებული 50-დან – 250 კვ ძაბვის დიაპაზონში.

13. ძირითადი სამშენებლო და სპეციალური დამცავი მასალების დაცვის მახასიათებლები (ტყვიის ეკვივალენტი) მოცემულია ცხრილ 4-ში.

14. იმ მასალების გამოყენებისას, რომელთა მნიშვნელობები არ არის წარმოდგენილი ამ დანართის ცხრილ 4-ში, აუცილებელია არსებობდეს მონაცემები მათი დამცავი თვისებების შესახებ ან განისაზღვროს მათი დამცავი მახასიათებლები აკრედიტირებულ ორგანიზაციებში, კონკრეტული ნიმუშების გამოყენებით.

15. სტაციონარული დაცვისათვის გამოიყენება ნებისმიერი სამშენებლო მასალა, რომელსაც გააჩნია აუცილებელი კონსტრუქციული და დამცავი მახასიათებლები და პასუხობს ეკოლოგიურ და სანიტარიულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს.

# ცხრილი 1

# რადიაციული გამოსავალი რენტგენის მილაკის ფოკუსიდან 1 მეტრ მანძილზე

| რადიაციული გამოსავალის მნიშვნელობები რენტგენის მილაკის ფოკუსიდან 1 მეტრ მანძილზე (ანოდური ძაბვა მუდმივი, ანოდური დენის ძალა 1 მილიამპერი, დამატებითი ფილტრი-2 მმ Al , 250კვ-სთვის – 0.5 მმ Cu) |
| --- |
| ანოდური ძაბვა, კვ | 40 50 70 75 100 150 200 250 |
| რადიაცული გამოსავალი KR მგრ* მ2 /(მა * წთ) *ან მწარმოებლის მიერ მითითებული მნიშვნელობით | 2 3 5,6 6.3 9 18 25 20 |

# ცხრილი 2

# რენტგენის გამოსხივების დასაშვები დოზის სიმძლავრე

| რენტგენის გამოსხივების დასაშვები დოზის სიმძლავრე (დდს) რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს კედლის გარე ზედაპირზე და სხვადასხვა დანიშნულების სათავსოებისათვის T, n, tp პარამეტრების და დოზური ზღვრის მნიშვნელობები |
| --- |
| № | სათავსი | დდს მკგრ/სთ | T ფარდობითი ერთეული | n ფარდობითი ერთეული | t.p სთ/წელი | დ.ზ. მზვ/წელი |
| 1 | პერსონალის მუდმივ სამყოფი სათავსები (საპროცედურო, მართვის ოთახი). | 13 | 1 | 1 | 1500 | 20 |
| 2 | რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროსთან ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად მოსაზღვრე სათავსები, რომლებიც წარმოადგენენ პერსონალის მუდმივ სამუშაო ადგილებს. | 2,5 | 1 | 1,3 | 2000 | 5 |
| 3 | რეტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროსთან ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად მოსაზღვრე არამუდმივი სამუშაო სათავსები (ჰოლი, გარდერობი, კიბის უჯრედი, დერეფანი, დასასვენებელი ოთახი, ტუალეტი, საკუჭნაო და სხვ.). | 10 | 0,25 | 1,3 | 2000 | 5 |
| 4 | პერსონალის ეპიზოდურად სამყოფი სათავსები (ტექნიკური სართული, სარდაფი, სხვენი და სხვ.). | 40 | 0,06 | 1,3 | 2000 | 5 |
| 5 | საპროცედუროსთან ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად მომიჯნავე პალატები. | 1,3 | 0,25 | 2 | 3000 | 1 |
| 6 | საპროცედუროს გარეთ მოსაზღვრე ტერიტორია. | 2,8 | 0,12 | 2 | 3000 | 1 |
| 7 | სტომატოლოგიური რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის საპროცედუროს მოსაზღვრე საცხოვრებელი ოთახები. | 0,3 | 1 | 2 | 3000 | 1 |

# ცხრილი 3

# დამცავი საშუალებების (ბარიერების) ტყვიის ეკვივალენტის დამოკიდებულება რენტგენის გამოსხივების შესუსტების ჯერადობაზე K

| დამცავი საშუალებების (ბარიერების) ტყვიის ეკვივალენტის დამოკიდებულება რენტგენის გამოსხივების შესუსტების ჯერადობაზე K |
| --- |
|  | ტყვიის ეკვივალენტი (მმ)ანოდური ძაბვისას (კვ) და ფილტრით |
| ფარდობითი | 2 მმ | 0,5 მმ |
| ერთეულები | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|  | ტყვიის დაცვის სისქე, დბ, მმ |
| 3 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.2 |
| 7 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.46 | 0.6 |
| 10 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.7 |
| 15 | 0.08 | 0.17 | 0.31 | 0.46 | 0.69 | 1.0 |
| 20 | 0.09 | 0.20 | 0.37 | 0.53 | 0.8 | 1.1 |
| 25 | 0.1 | 0.22 | 0.42 | 0.59 | 0.9 | 1.3 |
| 30 | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.62 | 0.9 | 1.4 |
| 40 | 0.12 | 0.28 | 0.52 | 0.69 | 1.1 | 1.6 |
| 50 | 0.13 | 0.31 | 0.58 | 0.8 | 1.2 | 1.9 |
| 70 | 0.14 | 0.36 | 0.68 | 0.8 | 1.3 | 2.0 |
| 100 | 0.16 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.4 |
| 150 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.7 |
| 200 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 |
| 300 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 3.5 |
| 400 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
| 600 | 0.3 | 0.75 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 4.2 |
| 800 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 4.5 |
| 1000 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 4.7 |
| 1 500 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 5.2 |
| 2 000 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 5.6 |
| 2 500 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 5.8 |
| 3 000 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 6.0 |
| 4 000 | 0.45 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | 3.35 | 6.2 |
| 5 000 | 0.5 | 1.15 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 6.6 |
| 6 000 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 6.8 |
| 10 000 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 2.75 | 3.9 | 7.4 |
| 12 000 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 2.85 | 4.0 | 7.6 |
| 15 000 | 0.55 | 1.35 | 2.5 | 2.95 | 4.1 | 7.8 |
| 20 000 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 8.1 |
| 30 000 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 8.6 |
| 40 000 | 0.65 | 1.6 | 2.85 | 3.3 | 4.7 | 9.0 |
| 50 000 | 0.65 | 1.65 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 9.2 |
| 60 000 | 0.65 | 1.65 | 3.0 | 3.5 | 4.9 | 9.4 |
| 100 000 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 10 |
| 200 000 | 0.75 | 1.9 | 3.4 | 4.0 | 5.6 | 11.0 |
| 300 000 | 0.8 | 2.0 | 3.6 | 4.2 | 5.8 | 11.4 |
| 500 000 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 6.1 | 12 |
| 1 000 000 | 0.9 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 13 |
| 1 500 000 | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 4.8 | 6.7 | 13.4 |
| 3 000 000 | 1.0 | 2.5 | 4.4 | 5.1 | 7.1 | 14.2 |
| 5 000 000 | 1.0 | 2.6 | 4.6 | 5.3 | 7.4 | 15 |
| 10 000 000 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 5.6 | 7.8 | 15.8 |

# ცხრილი 4

# ტყვიის ეკვივალენტის მაჩვენებლები რენტგენის გამოსხივებისაგან დასაცავად გამოყენებულ სამშენებლო მასალაში

| ტყვიის ეკვივალენტის მაჩვენებლები რენტგენის გამოსხივებისაგან დასაცავად გამოყენებულ სამშენებლო მასალაში |
| --- |
| მასალა | სიმ-კვრივე, გ/სმ3 | ტყვიის სისქე, მმ | მასალის ეკვივალენტური სისქე (მმ) რენტგენის მილის ძაბვისას (კვ) |
|  |  |  | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 230 |
| ფოლადი | 7.9 | 1 | - | 5 | 5.5 | 6 | 9 | 12 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12 |
|  |  | 2 | - | 10 | 11 | 12 | 18.5 | 25 | 26 | 27 | 24 | 20 |
|  |  | 3 | - | 16 | 18 | 19 | 23 | 37 | 39 | 40 | 34 | 28 |
|  |  | 4 | - | 22 | 24 | 25 | 38 | 50 | 53 | 55 | 45 | 35 |
|  |  | 6 | - | - | - | 36 | 54 | 71 | 76 | 80 | 64 | 48 |
|  |  | 8 | - | - | - | 50 | 72 | 93 | 100.5 | 108 | 84 | 60 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | 119 | 130 | 140 | 108 | 75 |
| ბეტონი | 2.3 | 1 | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73.5 | 60 |
|  |  | 2 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 150 | 123 | 95 |
|  |  | 3 | - | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 | 200 | 210 | 168 | 125 |
|  |  | 4 | - | 320 | 338 | 355 | 345 | 290 | 283 | 275 | 213 | 150 |
|  |  | 6 | - | - | - | - | - | 450 | 425 | 400 | 305 | 210 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | 560 | 550 | 540 | 400 | 260 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 485 | 300 |
| აგური | 1.6 | 1 | - | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 100 |
|  |  | 2 | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 195 | 150 |
|  |  | 3 | - | 360 | 350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 270 | 200 |
|  |  | 4 | - | 470 | 455 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 335 | 240 |
|  |  | 6 | - | - | - | - | - | 550 | 570 | 590 | 455 | 320 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 505 | 390 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 740 | 600 | 460 |
| ბარიტო- | 2.7 | 1 | - | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23.5 | 25 | 24 | 23 |
| ბეტონი |  | 2 | - | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 44.0 | 50 | 46 | 42 |
|  |  | 3 | - | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 70.0 | 75 | 68.0 | 60 |
|  |  | 4 | - | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 95.0 | 100 | 88.0 | 75 |
|  |  | 6 | - | - | - | - | - | 130 | 140.0 | 150 | 128.0 | 105 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | 175 | 188.0 | 200 | 168.0 | 135 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 208.0 | 165 |
| აგური | 1.8 | 0.5 | 100 | - | - | 70 | - | 84 | - | 76 | - | 68 |
|  |  | 1 | 200 | - | - | 120 | - | 150 | - | 130 | - | 120 |
|  |  | 2 | - | - | - | 195 | - | 260 | - | 230 | - | 190 |
|  |  | 3 | - | - | - | 260 | - | 340 | - | 310 | - | 250 |
|  |  | 4 | - | - | - | 330 | - | 420 | - | 370 | - | 300 |
|  |  | 6 | - | - | - | 450 | - | 570 | - | 490 | - | 390 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 470 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
|  |  | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
|  |  |  | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 230 |
| თაბაშირი - | 0.84 | 0.2 | 50 | - | - | 48 | - | 63 | - | 62 | - | 60 |
| მუყაო |  | 0.4 | 110 | - | - | 89 | - | 120 | - | 110 | - | 105 |
|  |  | 0.6 | 170 | - | - | 130 | - | 175 | - | 155 | - | 145 |
|  |  | 0.8 | 230 | - | - | 165 | - | 220 | - | 200 | - | 180 |
|  |  | 1.0 | 290 | - | - | 200 | - | 270 | - | 240 | - | 220 |
| პენო-ბეტონი | 0.63 | 0.2 | 84 | - | - | 66 | - | 82 | - | 92 | - | 77 |
|  |  | 0.4 | 180 | - | - | 120 | - | 160 | - | 145 | - | 135 |
|  |  | 0.6 | 280 | - | - | 170 | - | 230 | - | 200 | - | 180 |
|  |  | 0.8 | 380 | - | - | 220 | - | 280 | - | 260 | - | 230 |
|  |  | 1.0 | 480 | - | - | 270 | - | 340 | - | 310 | - | 270 |
|  |  | 1.2 | - | - | - | 310 | - | 400 | - | 360 | - | 310 |
|  |  | 1.4 | - | - | - | 350 | - | 450 | - | 410 | - | 340 |
|  |  | 1.6 | - | - | - | 390 | - | 500 | - | 450 | - | 380 |
|  |  | 1.8 | - | - | - | 430 | - | 560 | - | 500 | - | 410 |
|  |  | 2.0 | - | - | - | 470 | - | 600 | - | 530 | - | 440 |
| შენიშვნა: 3,3 გ/სმ3 სიმკვრივის ტყვიანარევი რეზინის ტყვიის ეკვივალენტი – 0,2მმ პბ; 5,8 გ/სმ3 სიმკვრივის – 0,45მმ პბ. |

დანართი 3

ხარისხის კონტროლის მოთხოვნები და კრიტერიუმები

თავი I. ზოგადი რენტგენოდიაგნოსტიკური (მათ შორის ფლუოროსკოპიური) დანადგარებისა და რენტგენოლოგიური პროცედურების მიმართ მოთხოვნები და კრიტერიუმები

1. ამ თავით განსაზღვრული მოთხოვნები გამოიყენება როგორც მობილური დანადგარების, ასევე ექსპოზიციის კონტროლის ავტომატური სისტემით (AEC) და მესერით/ბადე (Grids) აღჭურვილი სტაციონარული დანადგარების მიმართ.

2. რენტგენის მილაკისათვის დამახასიათებელ კრიტერიუმებს წარმოადგენს: რადიაციული გამოსავალი, ფილტრაცია, ნახევარშესუსტების სისქე, დიაფრაგმირება, კოლიმაცია, ბადე, ექსპოზიციის კონტროლის ავტომატური სისტემა, პარაზიტული რადიაცია, დოზიმეტრია.

3. დაუშვებელია ისეთი დანადგარების გამოყენება, რომლებსაც არ გააჩნია:

ა)  სხივის კოლიმაციის უნარი;

ბ) ახალი დანადგარების ექსპლუატაციაში შეყვანისას, ექსპოზიციის კონტროლის ავტომატური სისტემა (AEC);

გ) გამოსხივების რაოდენობრივი მაჩვენებელი;

4. დაუშვებელია პედიატრიული დანიშნულების დანადგარების გამოყენება მესერის მოცილების ფუნქციის გარეშე.

5. ფიზიკური პარამეტრების გადახრის დონეები ზოგადი რეტგენოდიაგნოსტიკური დანადგარებისთვის წარმოადგენს შემდეგს:

ა) ანოდური ძაბვა:

ა.ა) ანოდური ძაბვის სიზუსტე, მაქსიმალური გადახრა ნომინალური (დადგენილი) მნიშვნელობისგან არ უნდა აღემატებოდეს ±10%;

ა.ბ) ვარიაციის კოეფიციენტი არ უნდა აღემატებოდეს 0,05-ს (ერთი და იმავე პირობებისა და არანაკლებ 5 გაზომვის ჩატარებისას, რეკომენდებულია 80კვ);

ბ) ფილტრაცია - საერთო ფილტრის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 2,5 მმ. Al; თუ გამოკვლევები უტარდება ბავშვებს, მაშინ საერთო ფილტრის სისქე უნდა იყოს არა ნაკლებ 3,0 მმ Al;

გ) მესერი/ბადე (Grids):

გ.ა) 50 კვ. ანოდური ძაბვის დაყენებისას ექსპონირებულ რენტგენოგრამაზე არ უნდა ჩანდეს უცხო გამოსახულებები (არტეფაქტები);

გ.ბ) ყველაზე ხანმოკლე ექსპოზიციის დროს, რენტგენოგრამაზე არ უნდა ჩანდეს მოძრავი ბადის ფირფიტების გამოსახულება.

დ) რენტგენის მილაკიდან 1 მ მანძილის დაშორებით არასასურველი (პარაზიტული) გამოსხივება (მწარმოებლის მიერ დოკუმენტაციაში მითითებული ყველაზე მეტი დატვირთვის დაყენების შემთხვევაში) არ უნდა აღემატებოდეს 1 მგრ/სთ.

ე) ექსპოზიციის დრო – ექსპოზიციის დროის გაზომილი სიდიდეების ვარიაცია არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს;

ვ)  რადიაციული გამოსავალი – დოზის რადიაციული გამოსავალი ფოკუსიდან ერთ მეტრ მანძილზე 80 კვ. და არანაკლებ 2,5 მმ. Al საერთო ფილტრაციისას უნდა იყოს 25 მკგრ/(mAs)-ზე მეტი;

ზ) რადიოგრაფიული აპარატებისათვის: რენტგენისა და სინათლის ველის თანხვედრა – ველების კიდეების არათანხვედრა არ უნდა იყოს სინათლის ველის სიბრტყის ფოკუსიდან დაშორების 2%-ზე მეტი;

ცხრილი 1

ფიზიკური პარამეტრების ცდომილების დასაშვები დონეები ზოგადი რენტგენოდიაგნოსტიკური დანადგარებისთვის

| N | ფიზიკური პარამეტრი | დაუშვებელი გადახრა (არ უნდა აღემატებოდეს სიდიდეს) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ძაბვის სიზუსტე | ძაბვის >10% ან 10კვ. (რომელიც უფრო დიდია) |
| 2 | გამოსავლის სიდიდე 1მ მანძილზე | 25-80 მგრ/მა წმ-მდე (80კვ ძაბვის და ალუმინის 2,5მმ. ფილტრაციისათვის) |
| 3 | გამოსავლის განმეორადობა (აღწარმოება) დაყენებული პარამეტრების შემთხვევაში | გაზომვების საშულო სიდიდეებიდან გადახრა - >20% |
| 4 | გამოსავლის მკგრ/მილიამპერიწმ (µGy/mAs) განმეორადობა მილიამპერი (mA) და მილიამპერი წამში (mAs) სხვადასხვა მნიშვნელობისთვის | გადახრა - >20%, გაზომვების საშუალო სიდიდიდან |
| 5 | ნახევარ შესუსტების სისქე (HVL) | მოცემულია ცხრილ 2-სა და ცხრილ 3-ში |
| 6 | t- სიზუსტე | >20% დაყენებული დროდან გადახრა (≥ 100 მილიწამი (ms) დასხივების დროს); >30% დაყენებული დროდან გადახრა (<100 მილიწამი (ms) დასხივების დროსთვის) |
| 7 | რენტგენისა და სინათლის სხივების თანხვედრა | თანხვედრის დარღვევა ნებისმიერი მიმართულებით ფოკუს-გამოსახულების მიმღების მაძილის >3% |
| 8 | სინათლის სხივის/კასეტის დამჭერის ცენტრირება | >1% დამჭერის ცენტრიდან სხვადასხვა მიმართულებით ფუკუსი-მიმღების მანძილზე |
| 9 | ავტომატური კოლიმირება | >2% მიმღების აქტიური ზონის გარეთ ფოკუსი-მიმღების მანძილზე |
| 10 | მესერის არტეფაქტები | თუ დაიმზირება მესერის მნიშვნელოვანი არტეფაქტები |
| 11 | მოძრავი მესერი | თუ გამოსხულებაზე ფიქსირდება თხელი შრეები(ლამენები) |
| 12 | სივრცითი გარჩევადობა | არანაკლებ ხაზთა 6 წყვილი/მმ (წყვილი ხაზი მილიმეტრზე) lp/mm (pairs of lines/mm) |
| 13 | რადიაციის გაჟონვა (პარაზიტარული გამოსხივება) | Ka(1მ.) > 1 მგრ/სთ-ში (mGy/h) მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური გამოსხივების სიმძლავრის დროს |
|  | დოზიმეტრია |  |
| 14 | ინტეგრირებული „დოზის ინდიკატორი“ კალიბრაცია (DAP/KAP სიზუსტე) | განუსაზღვრელობა >±25% |

თ) სრული ფილტრაციისთვის ზოგადად უნდა გამოყენებული იქნეს ალუმინის ფილტრი არანაკლებ 2,5 მმ სისქით. საერთოდ ფილტრაციისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია ფილტრაციის პირველი შრე, რომლის ნახევარშესუსტების პარამეტრის მინიმალური დასაშვები სიდიდეები მოცემულია ცხრილ 2-სა და ცხრილ 3-ში;

ცხრილი 2

ნახევარშესუსტების სისქე (HVL)

| N | ძაბვა მილაკზე (კვ) | ფილტრაციის პირველადი ნახევარშესუსტების სისქე (HVL) მინიმალური დასაშვები სიდიდე (მმ. Al) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1,8 |
| 2 | 60 | 2,2 |
| 3 | 70 | 2,5 |
| 4 | 80 | 2,9 |
| 5 | 90 | 3,2 |
| 6 | 100 | 3,6 |
| 7 | 110 | 3,9 |
| 8 | 120 | 4,3 |
| 9 | 130 | 4,7 |
| 10 | 140 | 5,0 |
| 11 | 150 | 5,4 |

ცხრილი 3

ნახევარშესუსტების სისქის (HVL) მინიმალური დასაშვები სიდიდე (მმ. Al) (2012 წლამდე გამოშვებული აპარატურისათვის)

| N | ძაბვა მილაკზე (კვ) | ფილტრაციის პირველადი ნახევარ-შესუსტების სისქე (HVL) მინიმალური დასაშვები სიდიდე (მმ. Al) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1,5 |
| 2 | 60 | 1,8 |
| 3 | 70 | 2,1 |
| 4 | 80 | 2,3 |
| 5 | 90 | 2,5 |
| 6 | 100 | 2,7 |
| 7 | 110 | 3,0 |
| 8 | 120 | 3,2 |
| 9 | 130 | 3,5 |
| 10 | 140 | 3,8 |
| 11 | 150 | 4,1 |

შენიშვნა:  ძაბვის სხვა სიდიდეებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს წრფივი ექსტრაპოლაცია

ი) ექსპოზიციის კონტროლის ავტომატური სისტემის (AEC) სიდიდეების დასაშვები ცდომილებები რენტგენო -ფირის გამოყენებით მომუშავე დანადგარებისთვის, მოცემულია ცხრილ 4-ში.

ცხრილი 4

რენტგენოფირის გამოყენებით მომუშავე რენტგენოდანადგარების კონტროლის ავტომატური სისტემის (AEC) სიდიდეების დასაშვები  გადახრა/ცდომილებები

| N | ფიზიკური პარამეტრი | დაუშვებელი დონე (არ უნდა აღემატებოდეს სიდიდეს) |
| --- | --- | --- |
| 1 | დასხივების გადამეტების შეზღუდვა/ ლიმიტირება | >600 მილიამპერი/წამზე (mAs) ფოკალური ლაქისთვის |
| 2 | AEC ოპტიკური სიმკვრივის შემოწმება | 1,9 – 2,4 |
| 3 | ოპტიკური სიმკვრივის აღწარმოება/განმეორადობა | ფირის სიმკვრივე >±0,3 ოპტიკური სიმკვრივის საშუალო მნიშვნელობისა |
| 4 | AEC სენსორების ვერიფიკაცია | თითოეული სენსორისთვის ფირის სიმკვრივე >±0,5 ოპტიკური სიმკვრივის საშუალო მნიშვნელობისა |
| 5 | AEC ვერიფიკაცია | ფირის სიმკვრივე ფანტომის სისქისათვის >±0,3 ოპტიკური სიმკვრივის საშუალო მნიშვნელობისა |

თავი II. მოთხოვნები დენტალური რენტგენოდანადგარების მიმართ

1. ამ თავით განსაზღვრულია მოთხოვნები დენტალური (ინტრაორალური და ექსტრაორალური ფირები) რენტგენოდანადგარებისათვის, გარდა პანორამული დენტალური დანადგარებისა, თუმცა დანადგარის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია პანორამული დენტალური დანადგარისათვის გამოყენებულ იქნეს აღნიშნული კრიტერიუმები.

2. ანოდური ძაბვა:

ა) დენტალური რენტგენოდანადგარების ანოდური ძაბვა უნდა იყოს: ინტრაორალური- 60კვ.-90kVp.; ცეფალომეტრიული ან სხვა CBCT- 60-125kvp ფარგლებში;

ბ) ანოდური ძაბვის სიზუსტე, მაქსიმალური გადახრა ნომინალური (დადგენილი) მნიშვნელობიდან არ უნდა აღემატებოდეს ±10%;

გ) ვარიაციის/განმეორადობის კოეფიციენტი არ უნდა აღემატებოდეს 0,05-ს (ერთსა და იმავე პირობებში, არანაკლებ 5 გაზომვის ჩატარებისას).

3. ფილტრაცია:

ა) თუ ანოდური ძაბვა უდრის ან ნაკლებია ≤70 კვ-ზე, საერთო ფილტრის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 1,5 მმ. Al; თუ ანოდური ძაბვა 70კვ-ზე მეტია, მაშინ საერთო ფილტრის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 2,5 მმ. Al.

4. მანძილი კანისა და ფოკუსს შორის - 60 კვ-ზე მეტი ანოდური ძაბვის გამოყენებისას მანძილი

კანისა და ფოკუსს შორის უნდა იყოს არანაკლებ - 20 სმ.;

5. რენტგენის გამოსხივების ველის დიამეტრი ტუბუსის გამოსავალზე არ უნდა აღემატებოდეს 60 მმ-ს.

6. ექსპოზიციის დრო:

ა) ექსპოზიციის დროის სიზუსტე ნომინალური (დადგენილი) მნიშვნელობისაგან არ უნდა აღემატებოდეს ±20%-ს; (გაზომილი სიდიდის დადგენილი მნიშვნელობისაგან მინიმალური გადახრა, გაზომილი (m) და დადგენილ (t) სიდიდეებს შორის სხვაობის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც გამოითვლება ფორმულით: 100x(m-t)/t;

ბ) ექსპოზიციის დროის გაზომილი სიდიდეების ვარიაცია/განმეორადობა არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს.

7. რადიაციული გამოსავალი – დოზის რადიაციული გამოსავალის განმეორადობა-გადახრა საშუალო გაზომილი მნიშვნელობებიდან არ უნდა აღემატებოდეს 20%-ს;

თავი III. მოთხოვნები მამოგრაფიული რენტგენოდანადგარების მიმართ

1. მამოგრაფია წარმოადგენს მკერდის რენტგენოლოგიურ გამოკვლევას რენტგენის სხივების გამოყენებით. ფართოდ გამოიყენება როგორც დიაგნოსტიკის მიზნით, ასევე სკრინინგის პროგრამებში ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოსაკვლევად მკერდის სიმსივნის პრევენციისათვის. აღნიშნული დანადგარი უნდა გამოირჩეოდეს დაბალი დოზების გამოყენებით მაღალი ხარისხის გამოსახულების მიღებით.

2. დაუშვებელია/ მიუღებელია მამოგრაფიული რენტგენის დანადგარების ექსპლუატაცია:

ა) ავტომატური ექსპოზიციის კონტროლის სისტემის გარეშე;

ბ) დანადგარი მესერის გარეშე (გარდა დანადგარისა ციფრული მიმღებით);

გ) იმ შემთხვევაში, თუ  დანადგარის ხედვის ველი არის 18x24 სმ2 და მეტი;

დ) ფეხის სატერფულის (პედალის) გარეშე, რომელიც ამოძრავებს კომპრესიულ ფირფიტას და არეგულირებს კომპრესიის სისქეს და ძალას.

3. ანოდური ძაბვა:

ა) ანოდური ძაბვის გადახრა ნომინალური მნიშვნელობიდან 1 კვ ინტერვალით გაზომვის დროს 25-31 კვ დიაპაზონში არ უნდა აღემატებოდეს ±1კვ-ს; დაუშვებელია ისეთი დანადგარის გამოყენება, რომლის ანოდური ძაბვის გადახრა  >2-ზე. უნდა ჩატარდეს არანაკლებ 5 გაზომვა, რეკომენდირებულია გაზომვების ჩატარება 28კვ-ზე.

4. მანძილი კანისა და ფოკუსს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 600 მმ.

5. დოზის სიმძლავრე ფოკუსსა და ფირის შორის მანძილის მიმართულებით უნდა იყოს არანაკლებ 7,5მგრ/წმ.;

6. ექსპოზიციის ავტომატური მართვის სისტემა:

ა) დოზის გადახრა საშუალო მნიშვნელობიდან არ უნდა აღემატებოდეს 5% (45 სმ ფანტომის გამოყენებით, 5 გაზომვის ჩატარებით);

ბ) ოპტიკური სიმკვრივის გადახრა სამიზნის ოპტიკური სიმკვრივიდან არ უნდა აღემატებოდეს 0,2 (45 სმ ფანტომის გამოყენებით);

გ) ოპტიკური სიმკვრივის გადახრა სამიზნის ოპტიკური სიმკვრივიდან არ უნდა აღემატებოდეს 0,15-ს (ორგანული მინის ფანტომის სისქის ცვლილებისას 20 მმ-დან-70მმ-მდე, 10 მმ-ს ბიჯით);

დ) ოპტიკური სიმკვრივის გადახრა სამიზნის ოპტიკური სიმკვრივისაგან არ უნდა აღემატებოდეს 0,15-ს (ძაბვის ცვლილებისას და 45 მმ ფანტომის გამოყენებით);

ე) ოპტიკური სიმკვრივე სტანდარტული ფირისათვის OD<1,3  ან >2,1.

7. რენტგენისა და გამოსახულების მიმღების ველების გადახრა:

ა) მკერდის მხრიდან (Thorocal side) არ უნდა აღემატებოდეს 5მმ-ს ფირის კიდეებიდან;

ბ) გვერდითი მხრიდან რენტგენის ველი უნდა შეესაბამებოდეს ფირის კიდეებს;

გ) შეუსაბამობა უნდა შემოწმდეს გამოსახულების მიმღების ზომების მიხედვით.

8. რადიაციული გამოსავალი:

ა)  რადიაციული გამოსავალი ფოკუსიდან ერთ მეტრ მანძილზე უნდა იყოს 40-75 მკგრ/(mAs). გაზომვებისას არ გამოიყენება კომპრესიის მოწყობილობა; დაუშვებელია ≤120 მკგრ/(mAs);

ბ) განმეორებითი გაზომვების (არანაკლებ 5 გაზომვა) დოზის მნიშვნელობის გადახრა საშუალო მაჩვენებელისაგან არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს.

9. კომპრესიის ძალა უნდა იყოს 130-200 ნიუტონი(13-20კგ). დაუშვებელია 300  ნიუტონი.

10. ნახევარ შესუსტების სისქე HVL – 28kv. და მოლიბდენის ანოდისა და ფილტრის უნდა იყოს არანაკლებ 0,3 მმAL.

11. ნეგატოსკოპის სიკაშკაშე უნდა იყოს 2000-6000 კანდელა (cd)/მ2 .

12. გამომჟღავნების პროცესი:

ა) ფირის ვუალის ოპტიკური სიმკვრივე არ უნდა აღემატებოდეს 0,2-ს;

ბ) გაზომილი სიჩქარის ინდექსის გადახრა საბაზისო მნიშვნელობისაგან არ უნდა აღემატებოდეს  ±10%;

გ) კონტრასტის საშუალო გრადიენტი უნდა იყოს >2,8-ზე მეტი.

13.  ფოტოლაბორატორია:

ა) დაბნელებულ ფოტოლაბორატორიაში თვალის ადაპტაციის შემდეგ (არანაკლებ 5 წუთისა) არ უნდა ჩანდეს გარედან შემომავალი არანაირი შუქი;

ბ) 4 წამის განმავლობაში ექსპონირებული ფირის ოპტიკრი სიმკვრივე არ უნდა აღემატებოდეს 0,1-ს იგივე ტიპის არაექსპონირებული გამომჟღავნებულ ფირის ოპტიკურ სიმკვრივეს.

14. გამოსახულების ხარისხი:

ა) ფირის მაღალი კონტრასტულობის გარჩევადობის უნარი უნდა იყოს არანაკლებ  ხაზთა 12 წყვილი/მმ (lp/mm (pairs of lines/mm). ორივე ერთმანეთის მართობულად;

ბ) ფირის კონტრასტულობა, არანაკლებ 6 მმ ზომის კომპონენტების დამზერის/გარჩევის შესაძლებლობით უნდა იყოს 1,3% ნაკლები.

15. საშუალო გლანდულარული დოზა (AGD) (რეპრეზენტატული პაციენტის კვლევისას შემავალი დოზა ზედაპირზე):

2სმ >1მგრ

3სმ >1,5მგრ

4სმ >2მგრ

4,5სმ >2,5მგრ

5სმ >3მგრ

6სმ >4,5მგრ

7სმ >6,5მგრ

16. დიგიტალური მამოგრაფიული სისტემები:

ა) ავტომატური ექსპოზიციის კონტროლის სისტემა, (AEC) კომპენსაციის სისქე:

2.0 სმ<115%

3.0სმ<110%

4.0სმ<105%

4,5სმ<103%

5.0სმ<100%

6.0სმ<95%

7.0სმ<90%

ბ) კონტრასტის ზღვარი:

>0.85% 5-6მმ

>2.35% 0.5მმ

>5.45% 0.25მმ

>23% 0.10მმ

გამოთვლები უნდა ჩატარდეს 5 სმ  PMMA ეკვივალენტის ფანტომის A  და 0.2 მმ Al ფილტრის გამოყენებით.

თავი IV. მოთხოვნები ფირების გამომჟღავნების სისტემების, გამოსახულების მიმღების, ნეგატოსკოპებისა და ფოტოლაბორატორიების მიმართ

1. ფირების გამომჟღავნების პროცესის ხარისხის კონტროლი უნდა წარმოებდეს სენსიტომეტრის, დენსიტომეტრის, ან ამ მიზნებისათვის გათვალისწინებული საშუალებების გამოყენებით.

2. კასეტები, რომლებიც გამოიყენება კაბინეტში, უნდა იყოს დანომრილი გამაძლიერებელი ეკრანების და ფირების მგრძნობელობის გათვალისწინებით.

3.  გამაძლიერებელი ეკრანები და კასეტები:

ა) გამომჟღავნებულ ფირზე არ უნდა იყოს უცხო გამოსახულებები (არტეფაქტები). კონტროლი უნდა წარმოებდეს არანაკლებ კვირაში ერთხელ;

ბ) 1000 კანდელა/მ2 (cd/m2) სიკაშკაშის მქონე ნეგატოსკოპით რენტგენის ფირის ორივე მხრიდან (10 წუთი ყოველი მხრიდან) დასხივებისას, კასეტაში განთავსებული ფირის ნაპირები არ უნდა გაშავდეს. გაზომვისას კასეტა, მასში განთავსებული ფირით, უნდა შეეხოს ნეგატოსკოპის ზედაპირს;

გ) კასეტა არ უნდა იყოს გამომჟღავნებულ ფირზე სხვადასხვა ოპტიკური სიმკვრივის ფართობების წარმოქმნის მიზეზი;

დ) ერთი და იმავე პირობებში დასხივებული (ერთი და იმავე ანოდური ძაბვა, mAs, ფილტრი და სხვა) ერთი და იგივე გამაძლიერებელი ეკრანების და ერთი და იგივე ტიპის გამომჟღავნებული ფირების ოპტიკური სიმკვრივეები არ უნდა განსხვავდებოდეს 0,3 ერთეულზე მეტად.

3. ფირების გამომჟღავნების პროცესი:

ა) ვუალის ოპტიკური სიმკვრივე არ უნდა აღემატებოდეს 0,3-ს;

ბ) გაზომილი სიჩქარის ინდექსი არ უნდა გადაიხაროს სიჩქარის ინდექსის საბაზისო მნიშვნელობიდან  ±0.2 მეტად;

გ) გაზომილი კონტრასტის ინდექსი არ უნდა გადაიხაროს კონტრასტის ინდექსის საბაზისო მნიშვნელობისაგან ±0.2 მეტად.

4. ფოტოლაბორატორია:

ა) დაბნელებულ ფოტოლაბორატორიაში თვალის ადაპტაციის შემდეგ (არანაკლებ 5 წუთისა) არ უნდა ჩანდეს გარედან შემომავალი არანაირი შუქი.

5. რენტგენოგრამის შეფასების პირობები:

ა) ნეგატოსკოპის სიკაშკაშე უნდა იყოს არანაკლებ 1700 კანდელა/მ2 (cd/m2 ), შუქის ველის ერთგვაროვნება – არაუმეტეს 30%;

ბ) კაბინეტში, სადაც წარმოებს რენტგენოგრამის შეფასება, ნეგატოსკოპიდან 1მ მანძილის დაშორებით განათება არ უნდა იყოს 50 ლუქსზე მეტი.

V.  მოთხოვნები და კრიტერიუმები კომპიუტერული ტომოგრაფიის მიმართ

1. რენტგენოკომპიუტერული ტომოგრაფიული გამოკვლევების ჩატარებისას პაციენტის რადიაციული დაცვის ძირითადი მეთოდია კომპიუტერული გამოკვლევების ხარისხის გარანტიის მუდმივი დაცვა. ხარისხის გარანტიის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს კომპიუტერული დანადგარის მუშაობის ხარისხის კონტროლი და კომპიუტერული კვლევების ოპტიმალური მეთოდების (გაიდლაინების) გამოყენება.

2. დაუშვებელია კომპიუტერული დანადგარების გამოყენება, რომლებსაც არ გააჩნიათ  დოზის ავტომატური მოდულირების და CTDIw ან CTDIvol ინდიკაციის შესაძლებლობა, ასევე ერთშრიანი კომპიუტერული სკანერების გამოყენება მათი დანიშნულების და შესაბამისი რისკის შეფასების განხილვის გარეშე: დასხივების მაღალი დოზისა და მიღებული არასაკმარისი ინფორმაციის გამო.

3. პედიატრიული კომპიუტერული გამოკვლევების ჩატარება დასაშვებია სპეციალური პედიატრიული გაიდლაინების გამოყენების შემთხვევაში ან/და ორ რენტგენის მილაკიანი კომპიუტერული დანადგარებისა, რაც შეამცირებს გამოკვლევის დროს და შესაბამისად დასხივების დოზას.

4. დაუშვებელია ისეთი არტეფაქტების მქონე კომპიუტერული სკანერების გამოყენება, რომლებიც გავლენას იქონიებენ კლინიკურ დიაგნოზზე.

ცხრილი 5

ფიზიკური პარამეტრების ცდომილების დასაშვები დონეები კომპიუტერული  - რენტგენოტომოგრაფიის დანადგარებისთვის (კომპიუტერული სკანერები)

| N | ფიზიკური პარამეტრი | გადახრის დაუშვებელი დონე (არ უნდა აღემატებოდეს სიდიდეს) |
| --- | --- | --- |
| 1 | დადგენილი დოზის პარამეტრების სიზუსტე CTDIvol) | გაზომილი დოზის გადახრა დადგენილი დოზისაგან >20% |
| 2 | პაციენტის დოზა პროტოკოლით (CTDIvol) | მოზრდილთა თავის გამოკვლევა (მწვავე ინსულტის დროს) >80მგრ; მოზრდილთა აბდომინალური კვლევა >30მგრ; პედიატრიული აბდომინალური კვლევა (5 წ. მეტი ასაკისა) >25მგრ; |
| 3 | „ ხმაურის“ დონე გამოსახულებაში | გადახრა დადგენილიდან >15% |
| 4 | გამოსახულების შრის სიგანე | გადახრა დადგენილიდან >0,5მმ <1მმ-სიგანისათვის; გადახრა >50%, 1დან 2მმ-მდე შრის სიგანისათვის; გადახრა >1მმ, 2მმ შრის სიგანეზე ზევით; |
| 5 | კტ რიცხვის სიზუსტე | გადახრა >10 HU წყლისათვის 30სმ. დიამეტრამდე |
| 6 | კტ რიცხვის ერთგვაროვნება | გადახრა >10 HU წყლისათვის 20სმ. დიამეტრამდე; გადახრა >20 HU წყლისათვის 20სმ. დიამეტრის ზევით |
| 7 | დამასხივებელი სხივის სიგანე | გადახრა მწარმოებლის მიერ მითითებულ სპეციფიკაციით |
| 8 | სინათლის სხივების (ლაზერული) თანხვედრა | >±5მმ, |
| 9 | რადიოგრაფიული სკანირების პროექციის (SPR) სიზუსტე | > ±2მმ, |
| 10 | გარჩევადობა | გადახრა ≥10% მწარმოებლის მიერ მითითებული სპეციფიკაციიდან ან ხაზთა 0,5 წყვილი/მმ (lp/mm) (არჩეული უნდა იქნეს მეტი მნიშვნელობა) |
| 11 | პაციენტის მაგიდის მოძრაობის სიზუსტე | გადახრა >2მმ, მითითებული მანძილისაგან |

თავი VI. მოთხოვნები და კრიტერიუმები პედიატრიული რენტგენოლოგიური გამოკვლევებისა და რენტგენოდანადგარების პარამეტრების მიმართ

1. ფოკუსის ველის ზომა 1 წლამდე და ასევე ნაადრევად დაბადებული ბავშვებისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 0,6 მმ-ს, ხოლო ერთი წლის ზემოთ ასაკის ბავშვებისათვის ≤1,3 მმ-ს.

2. ექსპოზიციის დრო 1 წლამდე და ასევე ნაადრევად დაბადებული ბავშვებისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 	4 მწმ-ს (მილიწამს), ხოლო 1-დან-3 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის – 10 მწმ-ს (მილიწამი). მოკლე ექსპოზიციას (გამოკვლევის დრო) 4 მწმ-ს უზრუნველყოფს თანამედროვე თაობის დანადგარები, ისეთები როგორიცაა 12-იმპულსიანი გენერატორები. თუ არსებული დანადგარები მოკლე ექსპოზიციისათვის არ იქნება ადაპტირებული, ასეთი დანადგარები არ გამოიყენება პედიატრიულ კვლევებისას.

3. დამატებითი ფილტრაცია – რენტგენის დანადგარები ძირითადად აღჭურვილია შიდა ფილტრაციით 2,5 მმ. Al. ყველა სტაციონარული, მობილური ან რენტგენოსკოპიის დანადგარები, რომლებიც გამოიყენება პედიატრიული კვლევების დროს აღჭურვილი უნდა იქნეს დამატებითი ფილტრაციით, რომელიც ადვილად შეიცვლება საჭიროებისამებრ. დამატებითი ფილტრაცია წარმოდგენილია 1 მ-დე ალუმინისა და დამატებით 0,1 მმ ან 0,2 მმ სპილენძის ფილტრებით (0,1 მმ Cu  ტოლია  3 მმ.Al).

4. ჩვილებისა და უმცროსი ასაკის ბავშვების მენჯ-ბარძაყის პროფილაქტიკური გამოკვლევები ან/და სკრინინგი დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს შრომისა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით. პირველადი გამოკვლევები უნდა წარმოებდეს ულტრასონოგრაფიის მეთოდის გამოყენებით, ხოლო კლინიკური ჩვენებების გამოვლენის შემთხვევებში დამატებით წარმოებს რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა ყველა რადიაციული უსაფრთხოების მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.

5. ბავშვების გამოკვლევების დროს იმობილიზაციის საშუალებების გამოყენება აუცილებელია. იმობილიზაციის საშუალებები (ფიქსატორები) ბავშვებისათვის უნდა იყოს მსუბუქი, გამოყენებისას უსაფრთხო და უნდა უზრუნველყოფდეს: პაციენტის უმოძრაობას, სხივის ზუსტ ცენტრირებას, გამოსახულების სწორ პროექციას, საჭირო დასხივების ველის საზღვრების შესაბამის ზუსტ კოლიმაციასა და სხეულის ჯანმრთელი უბნების შესაძლო დაცვას.

6. ბავშვთა გამოკვლევების დროს უნდა წარმოებდეს გამოსახულების – ფირის მონიშვნა (ანოტაცია) შემდეგი ინფორმაციის მითითებით: პაციენტის გვარი, სახელი, ასაკი და სქესი. გამოკვლევის თარიღი მკაფიოდ უნდა ჩანდეს და არ ფარავდეს სურათს აუცილებელი დიაგნოსტიკური ინფორმაციით.

7.  ხუთი წლის სტანდარტული პაციენტის  ზედაპირული შემავალი დოზა (დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონე) განსაზღვრულია ცხრილ 6-ში.

ცხრილი 6

5 წლის სტანდარტული პაციენტის  ზედაპირული შემავალი დოზა (დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონე)

| რადიოგრაფია | 5 წლის სტანდარტული პაციენტის ზედაპირული შემავალი დოზა (დიაგნოსტიკური რეფერენტული დონე) ერთი გამოსახულება მკგრ |
| --- | --- |
| ფილტვები (უკანა-წინა პროექცია) | 100 |
| ფილტვები ( წინა-უკანა პროექცია) | 100 |
| ფილტვები (ლატერალური პროექცია) | 200 |
| ფილტვები (წინა-უკანა პროექცია (0-1 წლამდე)) | 80 |
| თავის ქალა (უკანა-წინა და წინა-უკანა პროექცია) | 1500 |
| თავის ქალა (ლატერალური პროექცია) | 1000 |
| მენჯი( წინა-უკანა პროექცია) | 900 |
| მენჯი (წინა-უკანა პროექცია (0-1 წლამდე)) | 200 |
| აბდომინური/მუცლის ღრუ (უკანა-წინა და წინა-უკანა პროექცია) | 1000 |

პედიატრიული რენტგენოლოგიური გამოკვლევებისას რენტგენოდანადგარების პარამეტრები

- ახალშობილობის პერიოდის შემდგომ 1 წლიდან-3 წლამდე

ფილტვების გამოკვლევა

უკანა-წინა პროექცია და წინა-უკანა პროექცია

(PA/AP PROJECTION)

ცხრილი 7

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ვერტიკალური,ზურგზე მწოლიარე პოზიცია |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ექვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი | R = 8; 40/სმ. სპეციალური ჩვენებებისას და მოზარდებისათვის |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 400-800 |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის/კფშ | 100-150 სმ |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 60-80 კვ (100-150 კვ მესერის გამოყენებისას მოზრდილ ბავშვებში) |
| 8 | ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | კამერა დაყენებულია ლატერალურ პოზიციაში - (მიზანშეწონილი არ არის 1 თვიდან და 3 წლამდე ბავშვებისათვის) |
| 9 | ექსპოზიციის დრო | <10 მწ. (მილიწამი) |
| 10 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | მუცლის არეს დაცვა დასხივების ველის კიდეებზე დამცავი საშუალებების განთავსებით |

შენიშვნა: ზოგიერთ შემთხვევებში შეიძლება ტრაქეის კისრის ნაწილის ჩართვა (მაგ: ასპირაცია უცხო სხეულით,  მილაკის მდგომარეობა და სხვა).

- ფილტვების გამოკვლევა

ლატერალური პროექცია (LAT/PROJECTION)

ცხრილი 8

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ვერტიკალური,ზურგზე მწოლიარე პოზიცია |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ეკვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი | R = 8; 40/სმ. სპეციალური ჩვენებებისას და მოზარდებისათვის |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 400-800 |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის/კფშ | 100-150 სმ |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 60-80 კვ (100-150 კვ მესერის გამოყენებისას მოზრდილ ბავშვებში) |
| 8 | ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | ლატერალური პოზიცია- (არ არის მიზანშეწონილი 1 თვიდან 3 წლამდე ბავშვებისათვის) |
| 9 | ექსპოზიციის დრო | <20 მწ (მილიწამი) |
| 10 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | მუცლის არეს დაცვა დასხივების ველის კიდეებზე დამცავი საშუალებების განთავსებით; |

3. ახალშობილები (Newborns) (0-1თვე)

ფილტვების გამოკვლევა

წინა-უკანა პროექცია (AP PROJECTION)

ცხრილი 9

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ვერტიკალური |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ეკვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი და ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | არ გამოიყენება |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 200-400 |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის | 80-100(150) სმ |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 60-65კვ. |
| 8 | ექსპოზიციის დრო | <4 მწ. (მილიწამი) |
| 9 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | მუცლის არეს დაცვა დასხივების ველის კიდეებზე დამცავი საშუალებების განთავსებით; თუ ეს შეუძლებელია მაშინ დაცვის საშუალებები განთავსდება ინკუბატორის სახურავზე. |

4. უმცროსი ასაკის ბავშვები (3-7 წელი)

თავის ქალა (უკანა-წინა  და წინა-უკანა პროექცია)

ცხრილი 10

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ზურგზე მწოლიარე პოზიცია, ვერტიკალური |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ეკვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი | R = 8; 40/სმ. სპეციალური ჩვენებებისას და მოზარდებისათვის |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 400-800 (200) |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის/კფშ | 115 (100-150)სმ. |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 65-85კვ. |
| 8 | ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | კამერა დაყენებულია ცენტრალურ პოზიციაში |
| 9 | ექსპოზიციის დრო | <50 მწ. (მილიწამი) |
| 10 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | სხეულის დაცვა დასხივების ველის კიდეებზე დამცავი საშუალებების განთავსებით; |

5. უმცროსი ასაკის ბავშვები (3-7 წელი)

თავის ქალა (ლატერალური პროექცია)

ცხრილი 11

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ზურგზე მწოლიარე პოზიცია, ვერტიკალური |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ექვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი | R = 8; 40/სმ. სპეციალური ჩვენებებისას და მოზარდებისათვის |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 400-800 (200) |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის/კფშ | 115 (100-150)სმ. |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 65-85კვ. |
| 8 | ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | კამერა დაყენებულია ცენტრალურ პოზიციაში |
| 9 | ექსპოზიციის დრო | <20 მწ. (მილიწამი) |
| 10 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | სხეულის დაცვა დასხივების ველის კიდეებზე დამცავი საშუალებების განთავსებით; |

- ჩვილები, 0-1 წლამდე

მენჯი, წინა-უკანა პროექცია

ცხრილი 12

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ზურგზე მწოლიარე პოზიცია |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ეკვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი | R = 8; 40/სმ. სპეციალური ჩვენებებისას და მოზარდებისათვის |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 400-800 |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის/კფშ | 100 სმ |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 60-70 კვ |
| 8 | ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | არ გამოიყენება |
| 9 | ექსპოზიციის დრო | <10 მწ. (მილიწამი) |
| 10 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | გონადების დაცვა განხორციელდეს პაციენტის სქესის მიხედვით (გონადის კაფსულები, ნიღბები, ფირფიტები და სხვა) |

- უფროსი ასაკის ბავშვები

მენჯი, წინა-უკანა პროექცია

ცხრილი 13

| 1 | პაციენტის პოზიცია | ზურგზე მწოლიარე პოზიცია |
| --- | --- | --- |
| 2 | ფოკუსის ველის ზომა | 0,6 მმ (≤1,3 მმ) |
| 3 | დამატებითი ფილტრაცია | 1მმ Al + 0,1მმ Cu ან 0,2 მმ Cu (ან ეკვივალენტური) |
| 4 | ანტი-გამბნევი მესერი | R = 8; 40/სმ. სპეციალური ჩვენებებისას და მოზარდებისათვის |
| 5 | ეკრანის მგრძნობელობა | 400-800 |
| 6 | მანძილი კანსა და ფოკუსს შორის/კფშ | 115 (100-150)სმ. |
| 7 | ძაბვა ანოდზე რადიოგრაფიის დროს | 70-80კვ. |
| 8 | ექსპოზიციის ავტომატური კონტროლი | კამერა დაყენებული-ცენტრალურად ან ორივე ლატერალურად |
| 9 | ექსპოზიციის დრო | <50 მწ. (მილიწამი) |
| 10 | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები | გონადების დაცვა განხორციელდეს პაციენტის სქესის მიხედვით (გონადის კაფსულები, ნიღბები, ფირფიტები და სხვა) |

დანართი 4

საკონტროლო-ტექნიკური ჟურნალის ფორმა

| თარიღი | პერსონალის შენიშვნები და გადაწყვეტილება რენტგენის დანადგარის შემდგომ ექსპლუატაციაზე | რენტგენის დანადგარის დაზიანების სახეობა, მისი აღმოფხვრის საშუალებები | რენტგენის დანადგარის ექსპლუატაციის პირობები და შესაძლებლობა | ტექნიკოსის ხელმოწერა, თარიღი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შენიშვნა: პირველი ორი სვეტი ივსება რენტგენოდიაგნოსტიკური კაბინეტის პერსონალის მიერ დანარჩენი კი – სპეციალისტის მიერ, რომელიც უზრუნველყოფს რენტგენის აპარატურის მომსახურებას. |

დანართი 5

პერსონალის რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებში ინსტრუქტაჟის სარეგისტრაციო ჟურნალის ფორმა

| ინსტრუქტაჟის ჩატარების თარიღი | იმ პერსონალის სახელი და გვარი, ვისაც უტარდება ინსტრუქტაჟი | პროფესია, თანამდებობა | პირველადი და პერიოდული ინსტრუქტაჟი სამუშაო ადგილზე | ინსტრუქტო-რის სახელი და გვარი | პერსონალის ხელმოწერა | ინსტრუქ-ტორის ხელმოწერა | დაშვებულია სამუშაო ადგილზე |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

დანართი 6

ჰაერცვლის ჯერადობა და ტემპერატურა რენტგენოდიაგნოსტიკურ კაბინეტში

| ტემპერატურა და ჰაერცვლის საათობრივი ჯერადობა რენტგენოდიაგნოსტიკურ კაბინეტში |
| --- |
| სათავსების დასახელება | ტემპერატურა C 0 | ჰაერცვლის ჯერადობა საათში (მ3) |
|  |  | შემწოვი | გამწოვი |
| 1. საპროცედურო | 20 | 3 | 2 |
| 2. მართვის ოთახი | 18 | 2 | 1 |
| 3. ექიმის ოთახი | 20 | 1 | 1 |

დანართი 7

ბირთვული პროცედურების ჩატარების შემდეგ გაწერილი პაციენტის რადიაციული უსაფრთხოების სამახსოვრო ინსტრუქცია

შეზღუდვის პირობები პაციენტისათვის, რომელსაც მიღებული აქვს რადიოფარმპრეპარატი (I131ან მისი ეკვივალენტური სხვა რადიონუკლიდი) და გაწერისას მისი  აქტივობაა 30-400 მგბკ.

| რადიონუკლიდი: აქტივობა: შეყვანის თარიღი: | პაციენტის გვარი, სახელი, მისამართი: ტელეფონი |
| --- | --- |
| სამედიცინო დაწესებულება მისამართი, ტელეფონი | განყოფილება მკურნალი ექიმის გვარი, მისამართი, ტელეფონი |

თქვენ მიღებული გაქვთ რადიოფარმპრეპარატი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაწერილი ხართ სამედიცინო დაწესებულებიდან, თქვენს ორგანიზმში დარჩენილია რადიონუკლიდის ნარჩენი აქტივობა და გარკვეული პერიოდი თქვენ წარმოადგენთ საფრთხეს გარშემომყოფ ადამიანებისათვის და ოჯახის წევრებისათვის. მათი დასხივების დოზის შემცირებისათვის თქვენ უნდა დაიცვათ შემდეგი რეკომენდაციები:

ა) ბავშვებისა და ორსულ ქალებისაგან მუდმივად იმყოფებოდეს არანაკლებ 1 მ მანძილზე მეტი დაშორებით  ________________ დღის განმავლობაში   (თარიღი მიეთითოს);

ბ) თუ არის საშუალება, 2 წლამდე ბავშვები გადაიყვანეთ საცხოვრებლად სხვაგან     ________მდე;

გ) ორსულობის დაგეგმვა შესაძლებელია მხოლოდ _______________ დღის შემდეგ;

დ) დაუშვებელია ბავშვის ძუძუთი კვება     _____________ მდე (მიეთითოს თარიღი);

ე) დაიძინეთ ცალკე საწოლში ______________ დღის განმავლობაში (მიეთითოს თარიღი);

ვ) არ დაიძინოთ ორსულ ქალთან ერთ საწოლში __________დღის განმავლობაში (მიეთითოს თარიღი);

ზ) მოერიდეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობას; საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა არაუმეტეს 1,5 სთ-ით დღე-ღამეში დასაშვებია ––––– მდე (მიეთითოს თარიღი); არა უმეტეს 14 სთ დღე-ღამეში დასაშვებია . . . . . . მდე (მიეთითოს თარიღი); ამ პერიოდში იმგზავრეთ ტაქსით,  მგზავრობისას დაიკავეთ უკანა სკამი მძღოლის საწინააღმდეგო მხარეს;

თ) მოერიდეთ მასობრივი თავშეყრის ადგილებს (კინო, თეატრი, ბაზრობები);

ი) სამსახურში გადით _______ დღის შემდეგ;

კ) გამოიყენეთ მხოლოდ ინდივიდუალური ჭურჭელი, თეთრეული, პირსახოცები;

ლ)  არ გამოიყენოთ ერთჯერადი ჭურჭელი;

მ) საზოგადოებრივი ტუალეტის გამოყენება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ არის მჯდომარე პოზაში მოშარდვის საშუალება, რის შემდეგაც სასქესო ორგანოები მშრალდება ტუალეტის ქაღალდით, რომელიც უნდა აუცილებლად ჩაირეცხოს წყლით. ხელების დაბანა აუცილებელია;

ნ) ყოველდღე მიიღეთ შხაპი;

ო) ყოველდღე ______მდე დალიეთ 1,5-2ლ. წყალი;

პ) გახსოვდეთ, რომ სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას თქვენს ორგანიზმში არსებული რადიონუკლიდი შესაძლებელია დაფიქსირდეს დეტექტორებით. მზად იყავით განმარტებებისათვის!

სამახსოვრო ინსტრუქციას გავეცანი –––––––––––––– პაციენტის სახელი, გვარი,

ხელმოწერა

–––– პაციენტის ახლობლების ხელმოწერა

შენიშვნა:

ა) ინსტრუქციის ასლი ინახება პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიაში (ამბულატორიული რუკის № –––).

ბ) პაციენტის სხვა საავადმყოფოში ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში, მან საქმის კურსში უნდა ჩააყენოს მკურნალი ექიმი, ხოლო საავადმყოფოს მიმღები ექიმი და პალატის ექიმი ინფორმირებულები უნდა იყვნენ მისი მდგომარეობის თაობაზე (სპეციფიკა, გამოწვეული მიღებული რადიოფარმპრეპარატით);

გ) პაციენტის გარდაცვალების შემთხვევაში შეტყობინება ამის შესახებ უნდა გაეგზავნოს მის მკურნალ ექიმს.

დანართი 8

მოთხოვნები ბირთვული მედიცინის განყოფილების სათავსების მიმართ

ცხრილი 1

ბირთვული მედიცინის განყოფილების სათავსების ტემპერატურა და ჰაერცვლის ჯერადობა

| № | სათავსების დასახელება | ტემპერატურა T 0C | ჰაერცვლის ჯერადობა საათში |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | მიღება | გაწოვა |
| 1 | რადიოფარმპრეპარატების მიმღები, ფოტოლაბორატორია | 18 | 3 | 4 |
| 2 | შესანახიx, ნარჩენების შესანახიx | 18 | - | 5 |
| 3 | დასაფასოებელი, სამრეცხაო, საპროცედურო, გენერატორის ოთახი | 20 | 4 | 5 |
| 4 | რადიომეტრიული, გამა-კამერის სათავსი, გამა-კამერისxx სამართავი ოთახი, რადიოქიმიური, მოსაცდელი, საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის სათავსი | 20 | 3 | 4 |
| 5 | პერსონალის ოთახი | 20 | 3 | 3 |
| 6 | საკუჭნაო | 16 | - | 1,5 |
| 7 | საცენტრიფუგო | 18 | 1 | 3 |
| 8 | სანგამტარი | 25 | 4 | 4 |
| 9 | ტუალეტი | 20 | - | 50 |

x – შემწოვ-გამწოვი ვენტილაცია მუშაობს მუდმივად.

xx – გამა-კამერის სათავსი მარაგდება მუდმივი ტემპერატურით კონდიციონერის მეშვეობით.

ცხრილი 2

ბირთვული მედიცინის განყოფილების  სათავსები და მათი ფართობები

| № | სათვსების დასახელება | ფართობი (მ2) არანაკლები |
| --- | --- | --- |
| რადიოიზოტოპური უზრუნველყოფის ბლოკი |
| 1 | რადიოფარმპრეპარატების მიმღები | 10 |
| 2 | შესანახი | 10 |
| 3 | ნარჩენების შესანახი | 10 |
| 4 | რადიოფარმპრეპარატების დასაფასოებელი | 18 |
| 5 | სამრეცხაო | 12 |
| 6 | სანიტარიული გამტარი | 8 |
| In vivo გამოკვლევის ბლოკი |
| 1 | მოკლევადიანი რადიონუკლიდური გენერატორის საპროცედურო | 18 |
| 2 | რადიოფარმპრეპარატების შიდავენური შეყვანის საპროცედურო | 18 |
| 3 | რადიოფარმპრეპარატების პერორალური შეყვანის საპროცედურო | 12 |
| 4 | რადიომეტრიული | 18 |
| 5 | გამა-კამერის სათავსი | 18 |
| 6 | გამა-კამერის სამართავი ოთახი | 10 |
| 7 | ფოტოლაბორატორია | 6 |
| 8 | პაციენტის გასასინჯი ოთახი | 10 |
| 9 | ტუალეტი პაციენტებისათვის | 1,6x1,1 |
| 10 | მოსაცდელი | 4,8 |
| In vitro რადიოიზოტოპური გამოკვლევის ბლოკი |
| 1 | ღადიოქიმიური | 18 |
| 2 | ღადიომეტრიული | 12 |
| 3 | შაცენტრიფუგო | 8 |
| 4 | შესანახი-კრიოგენული | 10-(4) |
| 5 | სამრეცხაო | 12 |
| 6 | საპროცედურო (სისხლის აღება) | 12 |
| 7 | სალაბორანტო | 10 |
| 8 | ექიმის კაბინეტი | 10 |
| 9 | მოსაცდელი | 10 |

ცხრილი 3

ბირთვული მედიცინის განყოფილების სათავსების განათება

| № | სათავსის დასახელება | განათება (ლუქსი) |
| --- | --- | --- |
| 1 | რადიოფარმპრეპარატების მისაღები, შესანახი, სამრეცხაო, პაციენტის მოსაცდელი, კრიოგენური | 200 |
| 2 | დასაფასოებელი, საპროცედურო, რადიომე-ტრიული, გამა-კამერის სათავსი, პერსონალის ოთახი | 100 |
| 3 | რადიოქიმიური, საცენტრიფუგო | 150 |
| 4 | საკუჭნაო | 75 |

ცხრილი 4

რადიოფარმპრეპარატის მაქსიმალურად დასაშვები რაოდენობის შემცირების

კოეფიციენტი პაციენტის ასაკის მიხედვით

| პაციენტის ასაკი | კოეფიციენტი |
| --- | --- |
| 1 წლამდე | 0,03 |
| 1 წლიდან 3 წლამდე | 0,1 |
| 3 წლიდან 5 წლამდე | 0,2 |
| 5 წლიდან 8 წლამდე | 0,3 |
| 8 წლიდან 12 წლამდე | 0,4 |
| 12 წლიდან 16 წლამდე | 0,5 |
| 16 წლიდან და ზემოთ | 1,0 |

დანართი 9

ზედაპირული რადიოაქტიური დაბინძურების დასაშვები მნიშვნელობები

| რადიონუკლიდი | ზედაპირული აქტივობა (ბკ·სმ2) |
| --- | --- |
|  | ზედაპირები საკონტროლო ზონაში | ზედაპირები დაკვირვების ზონაში | ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების ზედაპირზე, სხეულზე |
| I131; I125; Sr89; | 30 | 3 | 3 |
| Cr31;I№111; Tl201;C14; Sm153;Re186; I123; | 300 | 30 | 30 |
| H3;Ga67; Tc99m; I№113; | 3000 | 300 | 300 |

დანართი 10

რადიოფარმპრეპარატის აღრიცხვის ჟურნალი

აღნიშნული რადიოფარმპრეპარატები გამოიყენება პაციენტის ორგანიზმში მზა სახით  შეყვანისათვის

| N | შემოსვლა | გასვლა | ჩამოწერა |
| --- | --- | --- | --- |
|  | მიღების თარიღი | ზედნადების N და თარიღი | პასპორტის N და გაცემის თარიღი | რადიოფარმპრეპარატის კონტეინერის N | აქტივობა პასპორტის მიხედვით, მგბკ | ვიზეა გაცემული | გაცემის თარიღი | აქტივობა გაცემის დროს, მგბკ | ჩამოწერის დრო | ჩამოწერის აქტის N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |

შენიშვნა: – რადიოფარმპრეპარატის თითოეული ტიპისთვის იხსნება ცალკე ჟურნალი;

– ჟურნალის ფურცლები უნდა დაინომროს;

– ჟურნალი ინახება განუსაზღვრელი დროით.

დანართი 11

მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობის მქონე რადიონუკლიდური გენერატორის აღრიცხვის ჟურნალი

| N | შემოსვლა | გასვლა | ჩამოწერა |
| --- | --- | --- | --- |
|  | მიღების თარიღი | ზედნადების N და თარიღი | პასპორტის N და გაცემის თარიღი | გენერატორის N | აქტივობა პასპორტის მიხედვით, მგბკ | ვისზეა გაცემული | გაცემის თარიღი | აქტივობა გაცემის დროს, მგბკ | ჩამოწერის დრო | ჩამოწერის აქტის N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |

შენიშვნა:

– რადიონუკლიდური გენერატორის თითოეული ტიპისთვის იხსნება ცალკე ჟურნალი;

– ჟურნალის ფურცლები უნდა დაინომროს;

– ჟურნალი ინახება განუსაზღვრელი დროით.

დანართი 12

რადიოფარმპრეპარატების  სამუშაო ხსნარების მომზადების ჟურნალი

| N | საწყისი (ელუირებული) ხსნარი | რადიოფარმპრეპარატის სამუშაო ხსნარი | სამუშაო ხსნარის მომზადებაზე პასუხისმგებელი ექთნის ხელმოწერა |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ელუირების თარიღი | გენერატორის N | გამოყენების ვადა (პასპორტის მიხედვით) | ელუატის მოცულობა, მლ | ელუატის აქტივობა, მგბკ | მომზადებული რადიოფარმპრეპარატის დასახელება | ხსნარის მოცულობა, მლ | ხსნარის აქტივობა, მგბკ | სამუშაო ხსნარის პაციენტისათვის შეყვანის თარიღი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

შენიშვნა:

–  N2 გრაფაში უნდა მიეთითოს გენერატორიდან ელუატის მიღების თარიღი;

N7, N8 და N9 გრაფებში მითითებული მონაცემები უნდა შეესაბამებოდეს N10 გრაფაში მოყვანილ თარიღს.

– ჟურნალის ფურცლები უნდა დაინომროს;

– ჟურნალი ინახება განუსაზღვრელი დროით.

დანართი 13

რადიოფარმპრეპარატის შეყვანილი აქტივობის აღრიცხვის ჟურნალი

| N | შეყვანის თარიღი | პაციენტის გვარი, სახელი | ამბულატორიული რუქის და პაციენტის ისტორიის N | სამედიცინო დაწესებულება, რომელმაც გამოგზავნა პაციენტი გამოკვლევაზე/მკურნალობაზე | შეყვანილი რადიოფარმპრეპარატი | ხელმოწერები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | რადიოფარმპრეპარატის დასახელება | ხსნარის მოცულობა, მლ | ხსნარის აქტივობა, მგბკ | ექიმ-რადიოლოგი | ექთანი, რომელმაც შეასრულა შეყვანა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

შენიშვნა:

- პროცედურების დიდი რაოდენობის შემთხვევაში დასაშვებია ცალკე ჟურნალის წარმოება სხვადასხვა რადიოფარმპრეპარატებისათვის;

– ჟურნალის ფურცლები უნდა დაინომროს;

– ჟურნალი ინახება განუსაზღვრელი დროით.

დანართი 14

შესანახში დაყოვნებისათვის განთავსებული რადიოაქტიური ნარჩენების აღრიცხვის ჟურნალი

| № | მიღების თარიღი | რადიონუკლიდი | აქტივობა მიღებისას | ნარჩენების აღწერა | მოცულობა (მასა) | შენახვის ადგილი | გაუვნებელყოფის მეთოდი, თარიღი | შემსრულებლის ხელმოწერა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

დანართი 15

დრო, რომლის განმავლობაშიც რადიონუკლიდის აქტივობა 10N-ჯერ მცირდება

| რადიონუკლიდი |  | აქტივობის შემცირების დრო 10N –ჯერ (თვეები) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| 99 MO | 92 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| 99m TC | 100 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,144 | 0,168 |
| 125 I | 4,1 | 6,7 | 13,2 | 20,4 | 27,6 | 33,6 | 40,8 |
| 131 I | 0,32 | 2 | 4,08 | 6 | 8,04 | 10,8 | 12 |
| 192 Ir | 3,4 | 8,16 | 16,32 | 24 | 32,4 | 40,8 | 49,2 |

დანართი 16

რადიოთერაპიული დანადგარების ხარისხის კონტროლის კრიტერიუმები

ცხრილი 1

წრფივი ამაჩქარებელი

| N | ფიზიკური პარამეტრი | დასაშვები დონე (არ უნდა აღემატებოდეს სიდიდეს) |
| --- | --- | --- |
| წრფივი ამაჩქარებელი |
|  | რადიაციული ველის ერთგვაროვნება |  |
|  | რენტგენის გამოსხივება |  |
| 1 | რენტგენო გამოსხივების X-ray ველის სიბრტყე (მაქს/მინ ფარდობა) | 1.06 |
| 2 | გამოსხივების ველის არის სიმეტრია (მაქს/მინ ფარდობა) | 1.03 |
|  | სოლის (wedge) ველი |  |
| 3 | სოლის ფაქტორის მაქსიმალური გადახრა გენტრისა და სხივის ლიმიტირებული სისტემის ყველა კუთხური პოზიციებით | 2% |
| 4 | სოლის კუთხის მაქსიმალური გადახრა | 20 |
|  | ელექტრონული გამოსხივება |  |
| 5 | ელექტრონული ველის დოზის განაწილების მაქსიმალური გადახრა კუთხური პოზიციით | 3% |
| 6 | ელექტრონული ველის სიმეტრია (მაქს/მინ ფარდობა) | 1.05 |
| 7 | შთანთქმული დოზის მაქსიმალური ფარდობა (მაქს/მინ ფარდობა) | 1.09 |
|  | დოზის მონიტორინგის სისტემა |  |
| 8 | კალიბრაციის ყოველკვირეული შემოწმება | 2% |
| 9 | აღწარმოება | 0.5% |
| 10 | პროპორციულობა | 2% |
| 11 | დამოკიდებულება გენტრის კუთხურ პოზიციასა და სხივის მალიმიტირებელ მოწყობილობაზე | 3% |
| 12 | დამოკიდებულება გენტრის ბრუნვაზე | 2%-ელექტრონული გამოსხივებისათვის, 3%-რენტგენის გამოსხივებისათვის |
| 13 | სტაბილობა დღის განმავლობაში | 2% |
|  | დოზის სიღრმის მახასიათებლები |  |
|  | რენტგენის გამოსხივება |  |
| 14 | შეღწევის ხარისხი | 3% ან 3 მმ |
| 15 | დოზის სიღრმე და პროფილი | 2% |
|  | ელექტრონული გამოსხივება |  |
| 16 | მაქსიმალურო დოზის მინიმალური სიღრმე | 1 მმ |
| 17 | შეღწევის ხარისხის აქტუალური სიდიდეების მნიშვნელობების გადახრა | 3% ან 2 მმ |
| 18 | მაქსიმალური ფარდობითი ზედაპირული დოზა | 100% |
| 19 | შეღწევადობის ხარისხის სტაბილობა | 1% ან 2 მმ |
|  | რადიაციული ველის მაჩვენებელი |  |
|  | რენტგენის გამოსხივება |  |
| 20 | რიცხობრივი ველის მაჩვენებელი | 3 მმ ან 1.5% |
| 21 | სინათლის ველის მაჩვენებელი | 2 მმ ან 1% |
| 22 | მრავალფენიანი კოლიმატორის შემთხვევაში სინათლისა და რადიაციულ ველს შორის მაქსიმალური წანაცვლება | 2 მმ |
| 23 | აღწარმოება | 2 მმ |
|  | ელექტრონული გამოსხივება |  |
| 24 | სინათლის ველის მაჩვენებელი | 2 მმ |
|  | სინათლის შემზღუდავი მოწყობილობის გეომეტრია |  |
| 25 | საპირისპირო კიდეების პარალელობიდან მაქსიმალური კუთხური გადახრა | 0.50 |
| 26 | მოსაზღვრე კიდეების ორთოგონალობიდან მაქსიმალური გადახრა | 0.50 |
| 27 | რადიაციული ველის მაქსიმალური წანაცვლება სიმეტრიის მდებარეობიდან სხივის შემზღუდავი მოწყობილობის ბრუნვისას | 2 მმ |
|  | რადიაციული სხივის ღერძის მახასიათებელი |  |
|  | შესვლისას |  |
| 28 | რენტგენის გამოსხივება | 2 მმ |
| 29 | ელექტრონული გამოსხივება | 4 მმ |
| 30 | მრავალფენიანი კოლიმატორი | 0.5 მმ |
|  | გამოსვლისას |  |
| 31 | რენტგენის გამოსხივება | 3 მმ |
| 32 | მრავალფენიანი კოლიმატორი | 0.5 მმ |
|  | იზოცენტრი |  |
| 33 | რადიაციული სხივის ღერძის წანაცვლება იზოცენტრიდან | 2 მმ |
| 34 | მექანიკური იზოცენტრი | 1 მმ |
| 35 | იზოცენტრის მაჩვენებელი | 2 მმ |
| 36 | მრავალფენიანი კოლიმატორისთვის იზოცენტრის მაჩვენებელი | 0.5 მმ |
|  | რადიაციული სხივის ღერძის გასწვრივ მანძილის მაჩვენებელი |  |
| 37 | იზოცენტრული მოწყობილობისთვის მაქსიმალური ცთომილება | 2 მმ |
| 38 | არაიზოცენტრული მოწყობილობისთვის მაქსიმალური ცდომილება | 5 მმ |
|  | მბრუნავი სისტემების ნულოვანი პოზიცია |  |
| 39 | გენტრის ბრუნვა | 0.50 |
| 40 | სხივის შემზღუდავი სისტემის ბრუნვა | 0.50 |
| 41 | პაციენტზე მიმართული რადიაციის იზოცენტრული ბრუნვა | 50 |

ცხრილი 2

CT - სიმულატორის გამოყენების დაშვების   (დასაშვები) დონე

| ფიზიკური პარამეტრები | გამოყენების დაშვების დონე (არ უნდა აღემატებოდეს) |
| --- | --- |
| CT- გენტრის ლაზერების თანხვედრა |  |
| გამოსახულების სიბრტყის ცენტრთან | >2 მმ |
| ლაზერული პროექციის სიგრძის პარალელურ და მართობულ მიმართულებებთან | >2 მმ |
| კედლის (დაფიქსირებულ) ლაზერებთან თანხვედრა |  |
| მანძილი სკანირების სიბრტყემდე | >2 მმ |
| გამოსახულების სიბრტყის ლაზერული პროექციის სიგრძე | >2 მმ |
| ჭერის ლაზერებთან თანხვედრა |  |
| გამოსახულების სიბრტყის მართობულად | >2 მმ |
| სკანირების მაგიდის ორიენტაცია |  |
| გამოსახულების სიბრტყის მართობულად | >2 მმ |
| მასშტაბი და მოძრაობა |  |
| მაგიდის გრძივი მდგომარეობის სიზუსტე | >1 მმ |
| მაგიდის ინდექსირება სკანირების კონტროლის ქვეშ | >2 მმ |
| პორტალის დახრა | >1 გრადუსი ვერტიკალთან მიმართებაში |
| სკანირების პოზიცია |  |
| პილოტური გამოსახულების სკანირების პოზიცია | >1 მმ |
| გამოსახულების ხარისხი |  |
| მარჯვენა და მარცხენა რეგისტრაცია | არც ერთი |
| კომპიუტერული რიცხვის სიმკვრივის შემოწმება | >20HU (ყველა მასალისათვის) |
| გამოსახულების ზომები | >2 მმ |